通讯协议

S520-B

编制：胡志鹏

版本号：V1.0

- 版本升级说明

| 版本号 | 变更原因 |
| --- | --- |
| V1.0 | 首次编制 |

- 术语

MCU：指像素波医疗版。 APP：指安卓屏应用。

3 概述

通信以主/从方式为主，APP 作为通信主机，在需要时，发起一次通信。MCU 作为从机设备，收到主机命令后，执行相关动作或回应相关数据。当出现异常或其他情况时，MCU 也会主动上报一些信息给 APP 主机。

- 串口参数

| 波特率 | 数据位 | 奇偶校验 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9600 bps | 8 位 | 无 | 1位 |

- 帧结构

| 帧头 | 帧数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长度 |  | 数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设备编号 |  | 命令 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 命令类型 |  | 命令状态 |  | 命令编码 |  | 参数列表 |  |  |
| Head |  | Length |  | ID |  | Type |  | State | Code | Parameter |  | CRC |  |
| 2 Byte |  | 1 Byte |  | 2 Byte |  | 1 Byte |  | 1 Byte | 1 Byte | n Byte |  | 2 Byte |  |

Length覆盖区域 = ID + Type + State + Code + Parameter

CRC校验区域 = Length + ID +Type + State + Code + Parameter

## 帧头（Head）

固定为 0x55,0xAA。

## 数据长度（Length）

设备编号+命令的字节数。即：(ID + Type + State + Code + Parameter)的字节数。

## 设备编号（ID）

设备机型对应的 ID 编码。例如：S520-B 机型的 ID 编码为：0x00,0x01。

## 命令类型（Type）

命令类型包含三类：

0x31: 命令（动作）类，从机收到此类命令，通常执行某些动作。

0x32: 写数据（设置参数）类，从机收到此类命令，更新相关参数，如模式、强度档位等。

0x33: 读数据（读取参数、状态）类，从机收到此类命令，回应相关参数或状态信息。

0x66: 主动上报（异常）类，比如温度过高、NTC 异常、强度改变等。

## 命令状态（State）

用于指示传输/校验是否出错。 APP 下发时，此域填 0x02。

MCU 回传时，若传输/校验出错，此域填 0x00；否则填 0x01。

## 命令编码（Code）

不同机型，根据具体功能，各自定义具体的命令码，详见机型功能命令码表。

## 参数列表（Parameter）

不同命令码，可以具有不同长度的参数，多字节参数时，高位字节在前。详见机型功能命令码表。

## 校验码（CRC）

校验多项式：X16+X15+X2+1。除帧头外，其它字节全部参与校验。校验码高位在前，低位在后。

- 0x31命令码表

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
|  | 0x19 | \ | \ | 手柄主动发送版本号给主板 |
|  | 读取手柄版本号的流程： APP主板：55 aa 06 00 01 31 02 01 01 ac 2f 主板手柄：55 aa 55 aa 05 00 01 32 02 19 d7 60 手柄主板：55 AA 06 00 01 31 02 19 xx CRC_H CRC_L 主板APP: 55 AA 06 00 01 33 01 19 xx CRC_H CRC_L |  |  |  |
|  | 0xBB | 1 | 1~3 | 手柄主动发送手柄检测指令表示存在，再发给APP |
|  | 手柄主板：55 AA 06 00 01 31 02 BB 00 0C 9D 主板APP： |  |  |  |
|  | 0x01 | 1 | 1 | App发送总开机的指令 |
|  | APP主板：55 aa 06 00 01 31 02 01 01 ac 2f |  |  |  |
|  | 0x2E | \ | \ | 获取手柄的进度信息 |
|  | 读取手柄的进度信息流程： APP主板： 55 aa 05 00 01 32 02 2e 01 21 主板手柄： 55 aa 05 00 01 32 02 2e 01 21 手柄主板： 55 aa 06 00 01 31 02 2e 00 5c f2 主板APP: 55 aa 07 00 01 31 02 2e 00 00 49 1c |  |  |  |
|  | 0x18 | \ | \ | 获取主板版本号信息 |
|  | APP主板：55 aa 05 00 01 33 02 18 d7 f0 主板APP: 55 aa 55 aa 06 00 01 33 01 18 0a 43 94 |  |  |  |

- 手柄与主板链路——0x32命令码表

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
| 0x32 |  |  |  |  |

- 手柄与主板链路——0x33命令码表

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
| 0x33 |  |  |  |  |

- 主板与安卓屏链路——0x31命令码表1

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
| 0x31 | 0x01 | \ | \ | 安卓屏上点击关机按钮后，直接下发关机指令，无开机指令，然后执行一系列关闭外设的操作 |
|  | 安卓屏主板：关机：55 AA 05 00 04 31 02 01 11 90 |  |  |  |
|  | 0x02 | 1 | 0~1 | 安卓屏上的启动与暂停按键按下时需要发送的指令 |
|  | 安卓屏主板：开始：55 AA 06 00 04 31 02 02 01 5C E3 暂停：55 AA 06 00 04 31 02 02 00 9C 22 |  |  |  |
|  | 0x1F | 1 | 0x01~0x19 | 设置手柄的能量指令 0.2焦耳—5.0焦耳，步进0.2焦耳 |
|  | 安卓屏主板：0.2焦耳：55 AA 06 00 04 31 02 1F 01 0C EA |  |  |  |
|  | 0x22 | 1 | 1~2 | 大小手柄选择指令 |
|  | 安卓屏主板：选择大手柄：55 AA 06 00 04 31 02 22 01 9C FA 选择小手柄：55 AA 06 00 04 31 02 22 02 9D BA |  |  |  |
|  | 0x23 | 1 | 0x01~0x19 | 设置能量持续时间指令 0.2s—5.0s，步进0.2s |
|  | 安卓屏主板：0.2秒：55 AA 06 00 04 31 02 23 01 |  |  |  |
|  | 0x24 | 1 | 1~3 | 设置间隔时间挡位 |
|  | 安卓屏主板：1档间隔（1s）：55 AA 06 00 04 31 02 24 01 3C F9 2档间隔（2s）：55 AA 06 00 04 31 02 24 02 3D B9 3档间隔（3s）：55 AA 06 00 04 31 02 24 03 FD 78 |  |  |  |
|  | 0x25 | 1 | 1~3 | 冷却挡位 |
|  | 安卓屏主板：1档：55 AA 06 00 04 31 02 25 01 AC F8 2档：55 AA 06 00 04 31 02 25 02 AD B8 3档：55 AA 06 00 04 31 02 25 03 6D 79 |  |  |  |
|  | 0x26 | 1 | 1~3 | 设置连发模式 |
|  | 安卓屏主板：连发模式1：55 AA 06 00 04 31 02 26 01 5C F8 |  |  |  |
|  | 0x2D | 1 | 0~1 | 老化模式 |
|  | 安卓屏主板：开始老化：55 AA 06 00 04 31 02 2D 01 6C FF |  |  |  |

- 主板与安卓屏链路——0x31命令码表2

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
| 0x31 | 0x2E | 1 |  | 重置手柄中的剩余次数 |
|  | 安卓屏主板：55 AA 06 00 04 31 02 |  |  |  |
|  | 0x0F | 4 | \ | 左边安卓屏下发数据到右边进行数据转发 |
|  | 安卓屏主板：55 AA 08 00 04 31 02 0F 06 01 00 94 B7 |  |  |  |

- 主板与安卓屏链路——0x33命令码表

| 命令类型 | 命令 码 | 参数列表 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 字节 | 范围 |  |
| 0x33 | 0x30 | 1 | 1~2 | 手柄未连接状态发送指令 |
|  | 主板安卓屏：大手柄未连接：55 AA 06 00 04 33 01 30 01 84 07 小手柄未连接：55 AA 06 00 04 33 01 30 02 85 47 |  |  |  |
|  | 0x18 | \ | \ | 安卓屏主动询问主板的版本号 |
|  | 安卓屏主板：55 AA 05 00 04 33 02 18 1B F0 主板安卓屏：55 AA 08 00 04 33 01 18 16 06 05 34 34 主板版本号：0x16 小手柄版本号：0x06 大手柄版本号：0x05 |  |  |  |
|  | 0x2F | \ | \ | 安卓屏主动询问水箱水位状态 |
|  | 安卓屏主板：55 AA 05 00 04 33 02 2F CD B1 主板安卓屏：（水位正常）55 AA 06 00 04 33 01 2F 00 74 CE （水位达标）55 AA 06 00 04 33 01 2F 01 B4 0F （水位未满）55 AA 06 00 04 33 01 2F 02 B5 4F |  |  |  |
|  | 0xBE |  |  | 主板向安卓屏主动发送手柄的ID号 |
|  | 小手柄将ID号送到主板后，主板立刻将ID号发送给安卓屏 主板安卓屏：55 AA 0C 00 04 33 01 01 02 03 04 05 06 07 08 B3 0A |  |  |  |
|  | 0x2C |  |  | 安卓屏主动发送手柄的深度信息 |
|  | 主板安卓屏： 55 AA 07 00 04 33 01 2C 01 01 08 04(深度1.5) 55 AA 07 00 04 33 01 2C 01 02 09 44(深度3.0) 55 AA 07 00 04 33 01 2C 01 03 C9 85(深度4.5) 注：01，代表大手柄 02，代表小手柄 |  |  |  |

# 宏定义参数阐述

| 宏定义名称 | 名称说明 | 指令码 |
| --- | --- | --- |